干眼超声雾化治疗仪

1.雾气温度控制:无线蓝牙温控系统；

2.温度传感器:不低于两个雾化温度传感器；

3 超声振荡频率:≥2.4MHz；

4.最大雾化率:≥1mL/min；

5.定时范围:1min~60min；

6.雾化杯:非一体式可拆卸雾化杯；

7.温度调节范围:37℃~45℃；

8.眼罩雾气温度实时监测并显示:具备；

9.雾化加热方式:管道加热；

10.雾化杯最大装药量:≥60mL；

11.中位粒径:≤5μm；

12.无线充电功能:雾化器充电仓可以对温度传感器进行无线充电；

13.出雾量:三档可调整；出风量:三档可调整；

14.超温保护机制:检测到雾气温度大于设置温度，停止加热；

15.操作面板:液晶触摸控制屏。