医用X射线防护产品的预算

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无铅材质防辐射围领 | 件 | 5 | 1200 | 6000 |
| 2 | 无铅材质防辐射裙 | 件 | 5 | 6800 | 34000 |
| 3 | 无铅材质防辐射帽 | 件 | 5 | 1500 | 7500 |
| 4 | 无铅材质医用射线性腺防护帘 | 件 | 5 | 1500 | 7500 |
| 5 | 微铅材质防辐射围领 | 件 | 5 | 700 | 3500 |
| 6 | 微铅材质防辐射裙 | 件 | 5 | 4000 | 20000 |
| 7 | 医用射线防护眼镜（可配度数） | 件 | 2 | 1200 | 2400 |
| 8 | 医用射线防护面屏 | 件 | 2 | 1800 | 3600 |

| 9 | 铅衣专用衣架（放10套铅衣） | 个 | 1 | 3000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 辐射巡检仪 | 个 | 1 | 5000 | 5000 |
| 11 | 个人剂量报警仪 | 件 | 1 | 1800 | 1800 |
| 合计：94300 |  |  |  |  |  |

医用X射线防护产品参数要求

一、防辐射围领（无铅）

1、产品采用无铅防护材料，里面由四层≥0.125mmPb防护材料组成。

2、表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁。

3、铅当量≥0.5mmPb，最大面积防护甲状腺部位，可提供多种颜色。可按医护人员需求量身定制。

二、防辐射裙（无铅）

1、防护服采用多层制作工艺，前面采用四层0.125mmpb无铅防护材料组合成0.5mmpb，背面采用二层0.125mmpb组合0.25mmpb。

2、铅当量：前面≥0.5mmPb，后面及袖子≥0.25mmPb。

▲3、表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁。

▲4、表面材料抗血液穿透，具有抑菌功能，提供相应检测报告。

5、表面材料有多种颜色，图案可供选择。

6、防护衣可根据每位医生的身高腰围肩宽提供量身定做服务。

7、防护衣可提供半袖和无袖选择，一体式和分体式选择。

8、铅衣配备有口袋以便放剂量卡。

9、每件铅衣可绣上医生名字或绣上名字加日期，方便推算衣服有效日期。

10、铅衣选择对人体安全无害的材料，采用优质魔术贴、缝线。

11、可提供所用防护材料的80、100、120kV管电压下的第三方检测机构（如疾控中心、出具的检测报告）。

12、防护材料耐高温耐严寒。在70°C、24h热老化后，防护材料不粘不脆，防护效率满足指标要求，恒温（-25±1°C）保存4h,180°折叠弯曲后材料无裂纹，提供检测报告。

13、防护材料抗拉伸撕裂，提供检测报告。

14、产品质量符合质量管理体系ISO9001,ISO13485的要求，提供体系认证报告。

三、防辐射帽（无铅）

1、产品采用无铅防护材料，里面由四层≥0.125mmPb防护材料组成。

2、表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁。

3、铅当量≥0.5 mmPb，可选配帽顶镂空设计，提供多种颜色。可根据医护人员需求量身定制。

四、医用射线性腺防护帘（无铅）

1、产品采用无铅防护材料，里面由四层≥0.125mmPb防护材料组成

2、表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁。

3、铅当量≥0.5 mmPb，提供多种颜色，可根据医护人员需求量身定制。

五、防辐射围领（微铅）

1、产品采用微铅防护材料，里面由四层≥0.125mmPb进口防护材料组成。

2、表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁。

3、铅当量≥0.5mmPb，最大面积防护甲状腺部位，可提供多种颜色。可按医护人员需求量身定制。

- 六、防辐射裙（微铅）

1、防护服采用多层制作工艺，前面采用四层0.125mmpb微铅防护材料组合成0.5mmpb，背面采用二层0.125mmpb组合0.25mmpb；

2、铅当量：前面≥0.5mmPb，后面及袖子≥0.25mmPb

▲3、表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁。

▲4、表面材料抗血液穿透，具有抑菌功能，提供相应检测报告。

5、表面材料有多种颜色，以便区分，避免交叉污染。

6、防护衣可根据每位医生的身高腰围肩宽提供量身定做服务。

7、防护衣可提供半袖和无袖选择，一体式和分体式选择。

8、铅衣配备有口袋以便放剂量卡。

9、每件铅衣绣上医生名字或绣上名字加日期，方便推算衣服有效日期。

10、铅衣选择对人体安全无害的材料，采用优质魔术贴、缝线。

11、可提供所用防护材料的80、100、120kV管电压下的第三方检测机构（如疾控中心、出具的检测报告）。

12、产品质量符合质量管理体系ISO9001,ISO13485的要求，提供体系认证报告。

七、医用射线防护眼镜

1、正面和侧面采用高含铅量铅玻璃镜片，铅当量≥0. 5mmPb；

2、配有眼镜绳，附带全套铅玻璃眼镜护理包配件1套（含防滑吊带1条，眼镜布1块，眼镜盒1个）。

八、医用射线防护面罩

1、采用高透光率铅树脂板材料；

2、头箍大小可调，穿戴舒适方便。

3、铅当量≥0.12 mmPb；

九、铅衣专用衣架

1、落地可移动式衣架。结构设计合理，安全稳重。

2、放置容量：至少可以挂十件铅衣。

3、移动性能：配带移动可刹车静音轮，移动轻便，刹车灵敏。

4、挂衣架为不锈钢设计具有很好耐划伤性。

5、安全性：脚轮要结实耐用，不锈钢和金属外框使得衣架稳重牢固，正常移动不倾倒。

十、辐射巡测仪

探测器：GM管（能量补偿型）

检测射线：X、γ和硬β射线

测量范围：剂量当量率：0.01μSv/h～10mSv/h；剂量当量：0～9.99Sv。

能量范围：35KeV～3.0MeV

相对误差：≤±15% （137Cs）

报警阈值：可自行设定

显示单位Sv/h，CPM，CPS

电池容量：2000mAh（Type）

工作温度：-10℃~45℃

工作湿度：≤90%RH

尺寸：204mm×100mm×32mm

电源适配器输出：DC 5V/1A

十一、个人计量报警仪

1.灵敏度高，对环境本底也有响应；

2.采用单片机技术，功能多，体积小；

3.功耗低：<2mW；

4.仪器操作简单，使用方便;

5.累积剂量、剂量率切换显示;

6.抗电磁干扰能力强。