除颤监护仪参数

1.重量:6.1kg,含电池、体外板和心电导联线。

2.彩色TFT 显示屏7英寸，分辨率800X480像素，可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3.屏幕显示心电波形扫描时间16s.

4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、支持选配自动体外除颤功能，AED功能适用于年龄大于29天人群。

5. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

6. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

7.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

8. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

9.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

10.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长60min。

11.开机时间2s，符合临床使用。

12.除颤充电迅速，充电至200J小于等于4s。

13.从开始 AED 分析到放电准备就绪10s。

14.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

15.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

16.心电波形速度支持50mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

17.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类24种。

18.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。