酶标分析仪参数

1.波长范围（nm）：400-800；

2.光源灯：12V/20W石英卤钨灯（寿命≥3000h），且有休眠功能；

3.检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：8通道；

4.滤光片配置（nm）：标准配置4片：405、450、492、630，在400-800范围内最多可选配10个滤光片；

5.读板速度：5秒/96孔（单波长）；10秒/96孔（双波长）；

6.波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm ；波长半宽度 （nm）：7±2 ；

7.吸光度准确度（A）： ±0.005（当吸光度范围在0.000~≤0.500之间）；

8.线性误差：线性相关系数（r）≥0.995（在吸光度值为0～3.000范围内）；

9.仪器的吸光度重复性：CV≤0.5%；

10.仪器的吸光度的稳定性（A）：≤±0.005；

11.吸光度的分辨率（A）：0.001；

12.通道间差异：≤0.02（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异）；

13.显示屏：≥240*128高亮液显示屏；

14.操作界面：具有开机自检功能；

15.操作方式：仪器采用薄膜键盘操作方式，同时可输入英文字母及数字；

16.振板功能：仪器具有振板功能；

17.检测方式：仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式可供选择；

18.检测功能：具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能；

19.检测输出：定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果；

20.计算方式：直线法、点对点法、线性回归、半对数回归、全对数回归、比值半对数回归法、比值回归及指数回归法、二次方程法；

21.质控功能：具有质控功能，可输出质控数据和L-J质控图；

22. 存储功能：程序存储：126个项目程序及定标参数；检验结果存储：可存储105板检测结果；

23.通讯功能：仪器具有RS-232通讯接口；

24.光源信号监测功能：可即时监测8通道光源信号；

液基细胞制片机设备参数

1、吸附的压力范围：10-20；

2、采用磁悬漂浮自动处理样本细胞，样本均匀化同时进行细胞采集，使细胞涂片足以代表整体样本磁悬浮的搅拌转速：≥1900转/分；

3、样本分布直径：21mm；

4、单片制片时间：≤2分钟；

5、操作屏尺寸：≥3英寸；

6、整机尺寸：550mm*550mm*350mm（长*高*宽）；

7、整机功率：≤300W；

8、电源电压：AC220V±10% ；

9、电源频率：50 Hz±1 Hz；

10、单机操作、微电脑控制、全自动完成；

11、样本直接上机，由电脑控制完成细胞均匀化、细胞采集、细胞转移的制片过程，并自动进行玻片转移固定；

12、无需任何前期处理过程；消耗材料无需实验室二次处理，如玻片需试剂涂膜处理等；

13、膜管上机时密封系统已经完毕密封，不需手动和机动密封

14、样本无需多次转移，转移过程膜平面增加自动平衡修补功能,不遗漏病变细胞；高精密度过滤膜细胞采集技术；

15、自动将细胞转移到玻片上，形成清晰易读的单层细胞，避免因自然重力沉淀涂片而造成的立方体堆积和镜下的焦距深浅不一；细胞涂片直径为21毫米；平均制片时间约每片二分钟；

16、同一标本可制多张片；制作好的片子也可进行多类检测，如HPV 、DNA测试、免疫组化等；

17、可以进行宫颈脱落细胞、胸液、气管刮片、痰液等液基细胞的制片；

18、电器与操作区分离设计。

振荡器（药瓶机）

1.电源：220V 50HZ

2.功率：35VA

3.振荡频率：1450次/分

4.振幅：6mm

5.容量：12瓶/次

# 显微镜参数

# 1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

# 2.载物台：钢丝传动，无齿条结构

# 载物台高度：140mm

# 机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm

移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm

载物台XY 移动可锁定

3.调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。

4.聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场。

5.照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。

6.三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；

目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。

7.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。

8.物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100X（N.A.≥0.9 W.D≥1.0mm）

9.防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

10.所采用光学元件均为环保无铅玻璃。