除颤仪采购文件

2025年8月

项目概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 项目名称 | 除颤仪采购项目 |
| 2 | 招标控制价 | 招标控制价：45000.00元  投标报价超出招标控制价的投标报价无效； |
| 3 | 采购单位 | 采购单位名称：乌兰察布市中医蒙医医院  地址：乌兰察布市集宁新区工农大街西呼格吉街南  联 系 人：孙老师  联系电话：0474-2313156 |
| 4 | 采购方式 | 综合比选；（医院将根据产品参数满足度、产品价格、产品质量、临床使用评价、医院以往使用情况、产品售后服务、产品市场占有率、报名材料的齐全程度等方面进行综合比选。） |
| 5 | 响应文件数量 | 纸质投标文件（正本）1份；纸质投标文件（副本）1份； |
| 6 | 响应文件递交截止时间及地点 | 2025年08月26日上午10:00时整；地点乌兰察布市中医蒙医医院招标采购办（院内C座西边二楼） |

除颤仪设备拟定参数

1.重量：≤6kg（含电池）；

2.彩色电容触摸屏≥7英寸，支持中文操作界面；

3.屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s；

4.▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群；

5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；

6.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分≥20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J；

7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J；

8.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计；

9.▲电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作；

10.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥3小时；

11.▲除颤充电迅速，充电至200J≤5s；

12.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s；

13.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引；

14.提供CPR按压干扰滤过功能；

15.抢救结束后自动生成抢救报告；

16.心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s；阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s；血氧饱和度波形速度支持25mm/s、12.5mm/s；

17.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种；

18.支持ST和QT实时分析；

19.阻抗呼吸率范围:0-200rpm；

20.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿；

21.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）；

22.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次；

23.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警；

24.自动打印除颤记录，支持连续波形记录；

25.可存储≥72小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看；

26.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检；

27.支持设备状态指示灯用户检测；

28.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

#### **注：供应商所提供产品也可为满足上述主要功能的同等级设备。**

#### 供应商提供材料

响应单位：

联 系 人：

联系电话：

目 录

一、院内采购响应函

二、供应商资格证明文件

三、报价表

四、设备参数响应表

五、供应商提供的其他资料

六、售后服务及质保承诺书（自拟并加盖公章）

一、院内采购响应函

乌兰察布市中医蒙医医院：

根据贵方 采购项目的采购邀请,我公司正式授权（姓名、职务） 代表我公司（投标企业名称、地址） 提交询价文件：

据此，我方在此郑重承诺：

1. 我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的；
2. 我方将按院内询价文件的规定、承诺等履行合同责任和义务；

投标人名称：

投标人电话：

法定代表人签字或签章：

授权代表签字：

授权代表联系电话：

二、供应商资格证明文件

1.有效的法人营业执照（复印件加盖公章）；

2.法人授权委托书；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；

4.具有有效的基本账户开户许可证或开户信息；

5.未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

6.投标产品属于医疗器械的，投标人为生产厂商的须提供投标产品的医疗器械分类等级对应的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，投标人为代理商的只须提供投标产品的医疗器械分类等级对应《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

三、报价一览表（模版）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 投标报价（元） | 品牌型号 | 生产厂家 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计： （大写 ） | | | | | |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（包括安装、调试、税费等；无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）； | | | | | |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：

**注：**

**1.报价如高于预算价视为无效；**

**2.此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交；同时为正、副本中不可缺少的内容 ；**

四、设备参数响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟定参数 | 响应参数 | 响应程度 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

五、供应商可以提供的其他资料

1.产品彩页;

2.所投设备销售合同;

......

六**、**售后服务及质保承诺书（自拟并加盖公章）