大面积频谱仪技术参数

可见于下列疾病的辅助治疗，软组织扭挫伤恢复期，肌纤维织炎，关节炎等。
1.红外频谱的波长范围是3-25μm（微米）；

2.峰值波长为7.7-10μm；

3.轻质材料，产品重量轻，方便移动；

4.隐藏式控温装置，方便操控；

5.工作条件：环境温度5℃-35℃。相对湿度≤80％；

6.额定电压和频率：220V.  50Hz；

7.额定功率：400W；

8.频谱发生器工作寿命：不少于5000h；

9.时间设定范围：5-90分钟可调；

10.运行模式：连续运行。

明火艾灸净烟仪（双头）技术参数
1.输入电源：220V，50HZ；额定功率：1800W。

2.触摸屏：集成主板，一键式操作。（通电刷卡后，自动点火，施灸结束后自动散热）

3.治疗时间：0-90分钟可设置，预热≤5分钟。
4.治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节。

5.净化效率：≥98%（可提供检测报告）
6.安全措施：①超温自动报警（620°C）②超温自动停机（650°C）③故障检测、自动识别，主板显示故障代码④24V电压安全用电。
7.工作模式：常规模式，加热面积500c㎡；主机体积：550mm*415mm*810mm；
8.医疗万向轮：立式箱体配脚轮，配有三层抽屉方便存放配件。
9.自动点火系统：-24V低压点火、更安全、寿命更长、热导性佳、加热不氧化、点燃后自动关闭。

10.灸疗系统：201不锈钢材质、不变形、灸槽不漏烟；

11.升降系统：可升降行程30CM、适用各种体型、静谧运行；

14.净化系统：壳体：采用409不锈钢材质，热膨胀系数小、耐腐蚀性强。减振层：由陶瓷纤维、蛭石等组成。净化标准：针对艾烟燃烧产生的有害物质进行分析，净化效果达到98%以上。

5.散热系统：采用全铝耐高温材质、质量轻、散热效果好、采用4孔出烟，不易堵塞、保养清洗方便、散热器表面具有良好的抗蚀性。

液晶屏显示双头熏蒸机技术参数
1、预热时间5-30分钟（气温差别）

2、加热时间≤6分钟。

3、治疗时间1-99可调。

4、气压0-99Kpa可调。
5、预热温度0-99°可调。

6、加热档位1-6挡可调。

7、加热提前关闭时间0-99分钟可调。

8、定时定量排液时间0-99分钟可以调。

9、智能喷汽并倒计时，喷汽时间与治疗时间同步。

10、液晶屏触摸操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示。

11、液晶屏显示液位状态。

12、熏蒸装置中的蒸汽发生器安装有气压传感器，精准测量气压并可以再液晶屏上设置气压的大小，精准控制出气量大小。

13、当蒸汽发生器中气压大于或等于设定值时，加热装置停止加热。

14、喷杆动作角度：末段（上下75±5度，旋转270±5度）、中段（左右120±5度，旋转180±5度）万向调节。

15、设备输入功率：2000VA。

16、额定容量：≥6500ml。

17、通道数：双通道；可以单通道使用，也可以双通道同时使用。

18、喷头采用双腔隔热，具有主容器和副容器；

19、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离。

20、保证气路、液路防阻塞。

21、采用球阀排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护。

22、喷杆上下关节位精加工技术制作，确保任意治疗角度的稳定性。

23、蒸汽发生器采用304不锈钢制成，防干烧、耐高温、防腐蚀、有气压监测、水位传感器、漏电保护的加热装置。 

24、具有冷凝水自动排泄功能。

25、熏蒸装置为双路（喷头）输出，双通道治疗。

26、具有安全防护措施，对熏蒸温度超温整机停机、蒸汽发生器内气压超压停止加热、锅内压力提示 ，漏电保护装置、缺液声音报警、液位状态显示、加热功能停止、干烧及堵塞进行保护。

27、电子控制部份与蒸汽及水有效隔离，安全性、稳定性高，使用寿命长。

28、具有预热煎药、预热保温控制，缺液声音报警提示，液晶屏图案显示及缺液自动停止加热等多项实用功能。

29、液晶屏显示液位状态、蒸汽发生器内气压状态显示。

30、具有气压设置、显示、控制系统。

31、熏蒸区域有独立温度传感器测温控制。



